电子胃镜技术和性能参数要求

- 主机类技术规格：

A图像处理中心具备以下功能

※1、  HDTV信号：可以选择RGB或Ypbpr输出。

※2、  特殊光观察：NBI（窄波成像），AFI（自体荧光成像）。

3、  适应型IHB色彩强调：基于内镜图像的IHB值来强调色彩的细微差别。

4、 彩虹现象修正。

5、 IHB色图

※6、 SDTV信号输出。

7、 自平衡调节。

8、 标准色图输出

9、 色调调节：“R”调节   +7挡，“B” 调节+7挡

10、 自动增益控制（AGC）

11、 对比度调节（三种模式以上）

※12、测光模式选择（平均测光、峰值测光；全自动测光）。

13、构造强调设定（三种模式）

※14、轮廓强调设定（三种模式））

※15、电子放大（三种模式））

16、图像大小选择。

17、恢复默认值。

18、冻结。

19、快速实时冻结。

B:  内窥镜冷光源：具备以下功能

※1、特殊光观察(NBI,AFI)。

※2、自动亮度调节（自动亮度调节模式；自动曝光）。

※3、送气（模隔膜式气泵；4级压力开关）

4、送水（气压送水或可拆卸式水瓶）

5、前面板指示灯（应急灯、滤光片）。

6、设定存储

※7、照明（检查灯300W氙气短弧灯；灯泡平均寿命：持续照明大于500小时；光路光圈控制亮度调节；强制空气冷却；颜色转换；应急灯：一个，12 V35Wl卤素灯，使用寿命500小时）。

二、内镜技术规格：胃镜：

※1、胃镜视野角度：0—140度视野，方向：直视0度；

※2、景深：3—100mm；

※3、先端部外经≤9.2mm, 插入部外经≤9.2mm ；

※4、钳子管道内经≥2.8mm；

※5、弯曲角度： 上≥210度，下≥90度，左≥100度，  右≥100度；

6、镜身有效长度≥1030mm，全长≥1350mm。

监 视 器

1、 必须为进口品牌，

2、SONY15英寸医用彩色液晶显示器

3、高清晰画面

消化道内窥镜专用工作站

- 国内知名公司内窥镜工作站

- 计算机进口品牌全套（内存2GB以上；硬盘500G以上；17英寸彩色液晶显示器）

- 彩色激光打印机

国 产 专 用 台 车

注：打※号的为关键性参数，对这些关键参数的任何偏离将导致废标。

蚌埠市第三人民医院设备科

2010年10月12日