- 麻醉机性能和技术参数

一. 名称：麻醉机

二. 性能特点:

I.	流量表

 氧气高精度双流量管配置，精度高，+2.5%。

 保证氧气比例25%，无笑气流量表触发要求，更适合低流量麻醉要求。

 即使断电也能精确传输气体。

 O2基础流量为50ml，完全能满足低流量、微流量麻醉的要求。

II．蒸发罐：

 双蒸发罐位框架配置，标配异氟醚（氨氟醚）单罐。

 蒸发罐，四种麻醉气体可用（氨氟醚;异氟醚;七氟醚;氟烷）。

 蒸发罐装卸方便，挂入式安装，不需要任何工具。

 封闭式加药，避免误吸及污染, 可倾斜，不影响精度，温度，流速，压力补偿。

 低流量200ml或以上即可精确输出麻药

 三种加药方式：easy-fil ;funnel-fil ;quik-fil；标配easy-fil加药方式，无任何药液泄漏。

 内置互锁装置，安全用药。

III．呼吸机：

 潮气量45ml~1500ml。

 具有容量通气、压力限制模式。

 气道压力监测，峰压平均气道压监测是每一次呼吸周期都实时进行的。

 电控PEEP，屏幕上有数字显示，精确、免维护，还可有效补偿由于病人回路泄漏等引起的压力下降。

 上升型皮囊，回路、皮囊漏气一目了然，安全可靠。操作界面简洁直观、易于掌握。

 屏幕上不仅显示数字和波形，还对呼吸模式和其它任何情况有提示，如“更换CO2吸收器”。

 标配呼出潮气量监护功能,潮气量动态补偿功能。适合低流量麻醉。免去麻醉过程中频繁调节潮气量。

 峰流速：70L/min+新鲜气体流速

IV 回路：

最小的死腔量，可拆卸式的革命性的模块式设计，可由操作者任意拆装，以便于维修及消毒，大大减少了管道和连接电缆的数量，防止管道脱落，保护呼吸回路内各种部件免受损坏。

 采用热惯性低的高科技材料，高可靠性，高安全性，大量降低凝水现象。

 无橡胶材料的回路设计，与病人气体接触部分均可用134℃高温高压消毒。

 备用电池在停电后可工作90分钟。

 APL阀旋钮只需转动一圈就可从0～70cmH2O范围调节，具有数字显示压力，显示位置一目了然。

 流量传感器:VOSTM（微分可变口径技术）的流量传感器

 CO2吸收罐：800g

 管路的顺应性：1.82ml/cmH2O (机器自动补偿)

 呼吸回路：外径 22mm，内径15mm

V．监测: 可选模块化监护仪，血液动力学监测，心功能检测（心脏射血），CO2，O2，N2O，麻醉气体的自动识别和监测，包括肺功能。

VI 整体设计：

 超大的工作桌面和内容积。

 开机不需要预热，15秒钟即可工作。

 符合人体工程设计。

 开放式结构设计，可配置各种麻醉监护仪。

 病人回路，气体传输系统及呼吸机之间真正实现一体化通讯，减少了用户操作机器的相互影响。

三. 技术参数

| 一般规格 | 电源要求 | 220-240V（+10%），50/60Hz |
| --- | --- | --- |
|  | 安全等级 | IEC Class I，type B |
|  | 后备电池 | 90分钟，电池充电时间4小时 |
| 气体支持 | 气体接口 | DISS DIN |
|  | 气体输入压力 | 中心管道输入：240kp-600kp/35psig-88psig 气瓶输入： |
|  | 快速充氧阀 | 35-50L/min |
| 新鲜气控制 | 流量范围 | 氧气：0.05 –0.95L/min 1.0-15.0L/min 双管 最小氧流量：50ml/min±25ml 笑气：0–0.95L/min 1.0-10.0L/min 双管 |
|  | 低氧保护装置 | Link－25笑氧联动装置 |
|  | 流量传感器 | VOSTM（微分可变口径技术）的流量传感器 位于吸气输出端及呼气输入端 |
|  | 流量测定 | >200ml，±10% 75-200ml，±20ml <75ml, ±15ml |
| 呼 吸 机 | 工作方式 | 气动电控 |
|  | 模式 | 容量模式，压力限制通气 |
|  | 潮气量调节范围 | 45～100ml 5ml间隔 100～300ml 10ml间隔 300～1000ml 25ml间隔 1000～1500ml 50ml间隔 |
|  | 分钟通气量 | 0-99.9L/min |
|  | 压力范围（定容模式） | 5～50cmH2O |
|  | 气道压力监测 | －9～99cmH2O |
|  | 平台压力 | 6-30cmH2O |
|  | 呼吸频率 | 4～65BPM（1分钟递增） |
|  | 呼吸比 | 2：1～1：6 （0.5递增） |
|  | PEEP | OFF，4～30cmH2O（1 cmH2O递增） |
|  | 蒸发器 | 流量补偿、温度补偿、压力补偿 |
|  | 精确度 | 精确输药±2%，三年无需定标 |
|  | 安装方式 | 挂入式，不需工具，内置互锁装置 |
|  | 可使用药剂 | 德氟醚、异氟醚、氨氟醚、七氟醚、氟烷 |
| 辅助设备 | 病人回路 | 一体化，模块化 完全免工具拆装 所有与病人气体接触部位可进行高温高压消毒 无橡胶组件 |
|  | 监测报警 | 潮气量 分钟通气量吸入氧浓度 呼吸暂停 低气道压力 持续气道压力 负压 |
|  | 废气排放系统 | 标配 |
|  | CO2吸收系统 | 有CO2吸收罐旁路功能可选 |

麻醉监护仪技术参数要求

★ 1 显示屏尺寸≥10.4英寸，TFT显示屏, 同屏显示波形通道数≥6

2 具有隔床查看功能，能够同屏观察其他床位至少4道波形和所有的参数

3 报警级别: 用户可自定义4种报警级别

★ 4 心电

4.1要求可同步同屏实时监测标准12导联心电（传统10根导联线）

4.2 在实时通道显示,实时ST段模板及ST段30分钟趋势

4.3 心律失常同步四导联分析导联: I, II, III 和V

4.4心律失常及ST段事件的存储和回顾功能

4.5自动起搏器监测识别

5 房颤自动分析检测

6 心肌缺血预测评分系统

★ 7 无创血压监测：血压测量袖带，测量范围在10－285毫米汞柱，

测量方式可选择动、自动和连续测量

8 脉搏血氧饱和度: 采用Nellcor或是Masimo技术

9 呼吸识别导联: I 和 II, 可通过菜单调节

10 双体温功能

★ 11 具有双有创压力并可与双体温、呼吸末二氧化碳同时测量的功能

12 常温水测量热稀释法有创心排量模块

13 EtCO2模块

14 药剂值计算

15 监护模式:具有新生儿监护模式, ICU监护模式和手术室监护模式16 需提供技术参数表

蚌埠市第三人民医院设备科

2010年11月1日